济南中仁谊科医学检验实验室有限公司济南中仁谊科医学检验实验室竣工环境保护验收意见

2023年3月30日，济南中仁谊科医学检验实验室有限公司根据济南中仁谊科医学检验实验室有限公司济南中仁谊科医学检验实验室竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、济南中仁谊科医学检验实验室有限公司在济南市高新区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—济南中仁谊科医学检验实验室有限公司、检测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、检测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南中仁谊科医学检验实验室有限公司济南中仁谊科医学检验实验室
建设单位：济南中仁谊科医学检验实验室有限公司
建设性质：新建

建设地点：山东省济南市高新区春兰路1177号银丰国际生物城A4-101-3
济南中仁谊科医学检验实验室有限公司济南中仁谊科医学检验实验室位于山东省济南市高新区春兰路1177号银丰国际生物城A4-101-3，中心坐标经纬度为36度42分21.780秒，117度19分2.617秒。项目性质为新建，行业类别及代码为M7340医学研究和试验发展、M7451检验检疫服务。项目总投资1000万元，其中环保投资60万元，建筑面积868.72m2，建设内容为实验室、办公区及相关配套设施。项目主要对血样和细胞样本进行分子分型实验、病理TCT实验、免疫实验，其中，分子分型实验、病理TCT实验目的为筛查宫颈癌疾病，免疫实验目的为检测乙肝病毒。项目职工20人，实行单班白班制，每天工作8小时，年工作250天，夜间不运行。

㈡建设过程及环保审批情况

济南中仁谊科医学检验实验室有限公司2022年11月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《济南中仁谊科医学检验实验室有限公司济南中仁谊科医学检验实验室环境影响报告表》，并于2023年1月6日经济南市生态环境局审批（济环报告表〔2022〕G108号）。

本项目于2023年1月开工建设，2023年2月建成并进行调试，环保设施同时设计、同时施工并同时进行调试，调试期间运行状况良好，具备竣工验收条件。

根据生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，需对济南中仁谊科医学检验实验室有限公司济南中仁谊科医学检验实验室进行竣工环境保护验收。济南中仁谊科医学检验实验室有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司进行验收工作，因不具备检测能力，山东国嘉环保科技有限公司随后委托山东华晟环境检测有限公司于2023年2月23日~2023年2月24日，共计2天对本项目废气、废水、噪声进行了竣工验收监测并出具检测报告。根据项目情况及检测报告，济南中仁谊科医学检验实验室有限公司于2023年3月主导编制完成了《济南中仁谊科医学检验实验室有限公司济南中仁谊科医学检验实验室竣工环境保护验收监测报告表》。

㈢投资情况

项目总投资1000万元，其中环保投资60万元，占总投资的6.0%。

㈣验收范围

本次验收内容为济南中仁谊科医学检验实验室有限公司济南中仁谊科医学检验实验室建成后的全部内容。

二、工程变动情况

项目建设过程发生的变化为：环评设计排气筒高15m，实际建设排气高于楼顶5m（总高24m）；项目所在楼房楼层实际为三层，环评规划中3F和4F，实际中分别为2F和3F，项目建设地点未发生变化，楼层平面布置未变，楼房高度未变；环评规划中3F危废间用于危险废物暂存、4F危废间用于医疗废物暂存，为方便人员和物料流动的顺畅性，实际建设为2F危废间用于医疗废物暂存、3F危废间用于医疗废物和危险废物暂存，环境防护距离未发生变化且未新增敏感点。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）等的有关规定，项目性质、规模、实际建设地点、工艺、防治污染的措施与环评基本一致，不属于重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

㈠废气
项目废气主要是灭活样本检测实验过程中挥发的废气，主要为VOCs、二甲苯、氯化氢等。

①有组织废气：项目试剂的取用以及检测时产生的废气操作均在通风橱内进行，废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理后，由一根24m高排气筒DA001排放。

②无组织废气：未被收集的实验废气等，车间通风后无组织排放。

㈡废水
项目产生的废水主要是生活污水、地面清洁废水、实验废液（实验人员洗手废水、实验室器皿前两次清洗废水、纯水制备废水、分子分型废水、病理TCT废水、实验室器皿后两次清洗废水）。

项目分子分型废水、病理TCT废水、实验器皿前两次清洗废水，统称为实验废液，作为医废，暂存于医疗+危废暂存间，医疗废物委托济南腾笙环保科技有限公司处理，不外排。项目生活污水排入化粪池预处理后与地面清洁废水、实验人员洗手废水、实验器皿后两次清洗废水和纯水制备废水，经园区污水管网进入银丰国际生物城污水处理站处理后，通过市政管污水管网排入巨野河污水处理厂，经巨野河污水处理厂深度处理，最终经西巨野河排入小清河。

㈢噪声

项目产生的噪声主要是实验室设备等的运行噪声，项目采取设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行等措施。

㈣固体废物

项目产生的固体废物主要是纯水机废滤芯、废RO膜、未沾染药品检测样品废包装物、废试剂瓶、实验废液、实验废物、废样本、废活性炭和生活垃圾。

生活垃圾委托环卫部门定期清运；纯水机废滤芯、废RO膜由设备厂家回收处理；未沾染药品检测样品废包装物外售资源回收单位；废试剂瓶、废活性炭作为危废处理，实验废液、实验废物、废样本作为医废处理，暂存于医疗+危废暂存间，医疗废物委托济南腾笙环保科技有限公司处理；危险危废产生待转移时，委托有资质单位处置。

㈤其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。

2.在线监测装置

项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

项目已针对有组织废气设置废气监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。

项目行业类别属于M7340医学研究和试验发展、M7451检验检疫服务，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目不在固定污染源排污许可分类管理名录之内，可不需申请排污许可证。

四、环境保护设施调试效果

根据建设单位出具的《济南中仁谊科医学检验实验室有限公司济南中仁谊科医学检验实验室竣工环境保护验收监测报告表》的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况

验收监测期间，监测工作正常进行。

㈡污染物达标排放情况

1.废气：

验收监测期间，实验废气排气筒DA001出口中主要污染物VOCs最高排放浓度为1.96mg/m3，最高排放速率为8.7×10-3kg/h，排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业II时段排放限值要求；二甲苯最高排放浓度为0.454mg/m3，最高排放速率为2.0×10-3kg/h，氯化氢最高排放浓度为2.5mg/m3，最高排放速率为0.011kg/h，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求。

验收监测期间，厂界无组织排放的VOCs周界外浓度最高点浓度为1.22mg/m3，二甲苯周界外浓度最高点浓度为未检出，均满足山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求；氯化氢周界外浓度最高点浓度为未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

车间外通风口下风向1m处非甲烷总烃最大1h平均浓度值为1.23mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的附录A中表A.1限值要求。

2.废水：

验收监测期间，企业污水总排口主要污染物氨氮、化学需氧量最大日均浓度分别为42.8mg/L、326mg/L，均满足银丰国际生物城污水处理站进水水质要求；银丰国际生物城污水处理站出口主要污染物pH值在7.4-7.6之间，氨氮、化学需氧量、总磷、悬浮物、溶解性总固体、五日生化需氧量最大日均浓度分别为13.4mg/L、156mg/L、1.91mg/L、14mg/L、434mg/L、43.3mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A 级标准要求。

3.噪声：

验收监测期间，项目1#东厂界、2#南厂界、3#北厂界，昼间厂界噪声最大值分别为53.3dB（A）、53.5dB（A）、53.6dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准（项目西侧与其他企业相邻，共用一堵墙，无法进行监测）；项目东南侧100m的4#公寓A12楼，敏感点噪声最大值为53.7dB（A），满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类昼间标准。项目夜间不运行。

4.固体废物

项目产生的固体废物主要是纯水机废滤芯、废RO膜、未沾染药品检测样品废包装物、废试剂瓶、实验废液、实验废物、废样本、废活性炭和生活垃圾。

生活垃圾委托环卫部门定期清运；纯水机废滤芯、废RO膜由设备厂家回收处理；未沾染药品检测样品废包装物外售资源回收单位；废试剂瓶、废活性炭作为危废处理，实验废液、实验废物、废样本作为医废处理，暂存于医疗+危废暂存间，医疗废物委托济南腾笙环保科技有限公司处理；危险危废产生待转移时，委托有资质单位处置。

一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定；医疗废物处置满足《医疗废物管理条例》（国务院第380号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）。

5.污染物排放总量

废气：项目实验室废气排气筒年排气时间约为600小时，根据验收监测结果核算，项目排放量VOCs：0.0052t/a，满足环评批复总量控制要求（VOCs：0.0094t/a）。

五、工程建设对环境的影响

根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论

济南中仁谊科医学检验实验室有限公司济南中仁谊科医学检验实验室环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，调试期间废气污染物排放浓度和排放速率均满足有关标准要求，废水污染物浓度满足排放标准要求，固体废物贮存及处置合理、得当，噪声均达标。项目具备正常运行条件，未发生重大变动，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收，验收合格。

七、后续要求
（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）做好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收组成员信息（另附）

济南中仁谊科医学检验实验室有限公司
2023年3月30日

[image: image1.jpg]T (o o SRR

E T W7 (12734 B 2 ) e e X 1T

E T (1237 34 B B k3 Tty 2 1T

TR
4 W

37 ¥ B2 S B o S A o B3

i 7 [=

T

S/ 6

A BB s T T T B T o R 7 M B R G TR T o





PAGE  
5

