誉昇工程科技（山东）有限公司化工检测评估实验室项目竣工环境保护验收意见

2023年6月9日，誉昇工程科技（山东）有限公司根据誉昇工程科技（山东）有限公司化工检测评估实验室项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、誉昇工程科技（山东）有限公司在淄博市周村区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—誉昇工程科技（山东）有限公司、检测单位—山东众润检验检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、检测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：誉昇工程科技（山东）有限公司化工检测评估实验室项目
建设单位：誉昇工程科技（山东）有限公司
建设性质：新建
建设地点：山东省淄博市周村区北郊镇张江科技园6号楼709室
誉昇工程科技（山东）有限公司化工检测评估实验室项目（以下简称“项目”）位于山东省淄博市周村区北郊镇张江科技园6号楼709室。项目性质为新建，行业类别及代码为M7340医学研究和试验发展、M7452检测服务。项目实际总投资300万元，其中环保投资12万元，建筑面积113.62m2，建设内容为实验室及相关配套设施。项目主要对化工企业或研究院提供委托评估服务，即对所需评估的物料进行热稳定性测试。项目实际职工4人，实行单班白班制，每天工作8小时，年工作250天。

本项目于2023年1月开工建设，2023年3月建成，2023年4月进行调试，环保设施同时设计、同时施工并同时进行调试，调试期间运行状况良好，具备竣工验收条件。

㈡建设过程及环保审批情况

誉昇工程科技（山东）有限公司2022年12月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《誉昇工程科技（山东）有限公司化工检测评估实验室项目环境影响报告表》，并于2022年12月22日经淄博市生态环境局周村分局审批（周环报告表〔2022〕52号）。

根据生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）要求，需对誉昇工程科技（山东）有限公司化工检测评估实验室项目进行竣工环境保护验收。誉昇工程科技（山东）有限公司委托山东众润检验检测有限公司于2023年5月16日~2023年5月17日，共计2天对本项目废气、废水、噪声进行了竣工验收监测并出具检测报告。根据项目情况及检测报告，誉昇工程科技（山东）有限公司于2023年6月主导编制完成了《誉昇工程科技（山东）有限公司化工检测评估实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》。

㈢投资情况

本项目总投资300万元，其中环保投资12万元，占总投资的4.0%。

㈣验收范围

本次验收内容为誉昇工程科技（山东）有限公司化工检测评估实验室项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

项目建设过程中发生的变化为：根据实际工作需要，新增电子天平、马弗炉、烘箱各一台，原辅料未发生变化，未增加排污，产品未发生变化，项目性质未发生变化。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，项目性质、实际建设地点、生产工艺、防治污染的措施与环评基本一致，不属于重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

㈠废气
项目废气主要为实验过程中产生的VOCs、硫酸雾。

①无组织废气：

项目有机试剂均在密封容器内保存，废气产生的环节主要为有机试剂的量取、投料等操作过程中有机试剂的挥发。有机试剂的量取、投加等操作均在通风橱内进行，废气经活性炭吸附处理，由管道引至窗外无组织排放。

㈡废水
项目废水主要为生活污水和实验废液。

项目生活污水依托张江科技园化粪池沉淀后排入市政管污水管网，由光大水务（淄博周村）净水有限公司处理；实验废液（实验反应废液、实验器皿清洗废液）属于危险废物，收集后暂存于危废间，委托有危险废物经营许可证的单位处理。

㈢噪声

项目产生的噪声主要是实验室等设备的运行噪声，项目采取设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行等措施。

㈣固体废物

项目产生的固体废物主要是实验废液、实验废渣、实验室废物（沾染试剂的废包装物、废试剂瓶、废手套等）、废活性炭、生活垃圾、未沾染试剂的废包装。

实验废渣、实验废液、实验室废物（沾染试剂的废包装物、废试剂瓶、废一次性耗材等）、废活性炭均属于危险废物，分类收集暂存于危废间，委托有危险废物经营许可证的单位进行专业处置；未沾染试剂的废包装外售资源回收单位；生活垃圾依托园区由环卫部门定期清运。

㈤其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。

2.在线监测装置

项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

项目已针对有组织废气设置废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目行业类别属于M7340医学研究和试验发展、M7452检测服务，不在固定污染源排污许可分类管理名录之内，可不需申请排污许可证。

四、环境保护设施调试效果

根据建设单位出具的《誉昇工程科技（山东）有限公司化工检测评估实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况

验收监测期间，项目生产正常运行。

㈡污染物达标排放情况

1.废气：

由监测结果可知，验收监测期间：本项目厂界无组织排放的VOCs周界外浓度最高点浓度为1.69mg/m3，满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求；硫酸雾周界外浓度最高点浓度为1.01mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

车间外通风口下风向1m处非甲烷总烃最大1h平均浓度值为2.36mg/m³，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的附录A中表A.1限值要求。
2.废水：

由监测结果可知，验收监测期间：本项目企业污水总排口主要污染物pH值在7.2-7.4之间，化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总磷最大日均浓度分别为76mg/L、0.228mg/L、24.4mg/L、19mg/L、0.21mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准。

3.噪声：

由监测结果可知，验收监测期间：本项目1#东厂界、2#南厂界、3#西厂界、4#北厂界，昼间厂界噪声最大值分别为52dB（A）、57dB（A）、52dB（A）、55dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准；项目5#西北侧20米的北郊镇政府和6#北侧120米的乾宏诚园，敏感点噪声最大值分别为56dB（A）、55dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准。项目夜间不运行。

4.固体废物

实验废渣、实验废液、实验室废物（沾染试剂的废包装物、废试剂瓶、废一次性耗材等）、废活性炭均属于危险废物，分类收集暂存于危废间，委托有危险废物经营许可证的单位进行专业处置；未沾染试剂的废包装外售资源回收单位；生活垃圾依托园区由环卫部门定期清运。

建设单位已与光大环保危废处置（淄博）有限公司签订危废委托处理协议。

一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

5.污染物排放总量

废气：项目废气为无组织排放。

五、工程建设对环境的影响

根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论

誉昇工程科技（山东）有限公司化工检测评估实验室项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，调试期间废气污染物排放浓度和排放速率均满足有关标准要求，废水污染物浓度满足排放标准要求，固体废物贮存及处置合理、得当，噪声均达标。项目具备正常运行条件，未发生重大变动，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收，验收合格。

七、后续要求
（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）自2023年7月1日起实施，实施后按照新版标准进行管理；进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企业环境信息依法披露管理办法》要求进行环境信息公开。

[image: image1.jpg]I\ Bl RES (BHD

(4> fE Bk R A BOR R, 3R B DI AR
BT (R PR g A

E TR (LR ARAH
2023 £ 6 A 9 H

A RN






PAGE  
5

