杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目竣工环境保护验收监测报告表

杭州普罗亭医学检验实验室有限公司

2021年12月

建设单位：杭州普罗亭医学检验实验室有限公司

单位联系人：王甜

电话：0571-88562795

传真：   /

邮编：   /

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢3层301室

编制单位：杭州普罗亭医学检验实验室有限公司

单位联系人：王甜

电话：0571-88562795

传真：   /

邮编：   /

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢3层301室

表一

| 建设项目名称 | 杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 杭州普罗亭医学检验实验室有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（迁建）√ 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢3层301室 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 年检验全血样本、组织样本 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年检验全血样本10000 例、组织样本2500 例 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年检验全血样本5199例、组织样本2232例 |  |  |  |  |
| 建设项目环评批复时间 | 2021年3月30日 | 开工建设时间 | 2021年4月 |  |  |
| 试生产时间 | 2021年6月 | 验收现场监测时间 | 2021年12月6日、12月7日 |  |  |
| 环评登记表 备案部门 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 环评登记表 编制单位 | 浙江清雨环保工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 杭州声翔净化设备工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 杭州声翔净化设备工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 1634.3253 | 环保投资总概算（万元） | 20 | 比例 | 1.22% |
| 实际总概算（万元） | 120.66 | 环保投资总概算（万元） | 2 | 比例 | 1.66% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；2、原环境保护部国环规环评[2017]4号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》； 3、生态环境部公告 公告2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告； 4、浙江清雨环保工程技术有限公司编制《杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目环境影响登记表》（2021年3月），杭州市生态环境局余杭分局的备案意见（余环改备2021-50号）； 5、杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目竣工环境保护验收监测委托书； 6、浙江华标检测技术有限公司《检测报告》（2021H11943）。 |  |  |  |  |

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）； - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）； - 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求； - 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准的要求。 表1-1 有组织废气排放标准 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 非甲烷总烃; 排放浓度; 排放速率; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 120; 10. 表1-2 无组织废气排放标准 监测项目; 限值; 排放形式; 标准. 非甲烷总烃（mg/m3）; 4.0; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996. 非甲烷总烃（mg/m3）; 20; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 表1-3 废水排放标准 监测项目; 限值; 标准. pH（无量纲）; 6-9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 化学需氧量（mg/L）; 250. 悬浮物（mg/L）; 60. 氨氮（mg/L）; 45. 粪大肠菌群（MPN/L）; 5000. 表1-4 噪声排放标准 时间段; 限值; 标准. 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准的要求. |
| --- | --- |

表二

2.1 工程建设内容： 项目名称：杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目 建设性质：新建 建设单位：杭州普罗亭医学检验实验室有限公司 建设地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢3层301室 总 投 资：120.66万元 杭州普罗亭医学检验实验室有限公司建设地点位于浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢301室，企业利用杭州顺峰链业有限公司所有的闲置用房进行经营，使用面积为560m2。该厂房产权属于杭州顺峰链业有限公司，产权人租赁给杭州树康汇泉康复医院有限公司，再由杭州树康汇泉康复医院有限公司转租给杭州普罗亭医学检验实验室有限公司使用，经营范围为：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；检验检测服务；依托实体医院的互联网医院服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；软件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。本项目主要内容为全血样本、组织样本的检测，属于检验检测服务，检测对象为各大高校科研机构、医院送检标本（血液、组织样本），对样本进行检测并提供检测结果。项目建成后形成年检验全血样本5199例、组织样本2232例的检验规模。 项目员工人数为25 人。实行单班制生产，时间为8:30-17:30，年生产300 天，不设员工食堂和住宿。 企业委托浙江清雨环保工程技术有限公司编制《杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目环境影响登记表》（2021年3月），于2021年3月30日通过了杭州市生态环境局余杭分局的备案，余环改备2021-50号。 2.2 主要生产设备及原辅材料消耗： 2.2.1主要生产设备 表2-1建设项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 环评审批数量（台）; 目前实际数量（台）; 变化情况（台）. 1; 4C冰箱; 4; 4. 2; 4C小冰箱; 1; 1. 3; cence4度离心机; 6; 3; -3. 4; Ficoll离心机1; 1; 1. 5; Ficoll离心机2; 1; 1. 6; Helios (质谱流式细胞仪); 2; 1; -1. 7; 白洋离心机; 1; 1. 8; 层析柜; 1; 1. 9; 超声清洗器; 1; 1. 10; 除湿机; 1; 1. 11; 吹风机; 1; 1. 12; 纯水仪; 2; 1; -1. 13; 大负80冰箱; 1; 1. 14; 大液氩罐; 2; 2. 15; 电子天平; 3; 3. 16; 负20度冰箱; 3; 3. 17; 负80冰箱; 1; 1. 18; 高压灭菌锅; 1; 1. 19; 烘箱; 1; 1. 20; 金属浴; 2; 1; -1. 21; 流式细胞仪; 1; 1. 22; 普通-20度冰箱; 1; 1. 23; 普通4度-20度冰箱; 2; 2. 24; 普通4度冰箱; 7; 0; -7. 25; 上4度下-20冰箱; 1; 0; -1. 26; 生物安全柜; 9; 7; -2. 27; 水浴锅; 2; 2. 28; 通风橱; 1; 1. 29; 涡旋仪; 3; 2; -1. 30; 吸尘器; 1; 1. 31; 细胞计数仪; 2; 1; -1. 32; 显微镜; 4; 2; -2. 33; 小液氩罐(气瓶柜); 6; 6. 34; 摇床1; 1; 1. 35; 摇床2; 1; 1. 36; 液氮罐; 8; 6; -2. 37; 液氮柜; 1; 0; -1. 38; 移动紫外车; 1; 1. 39; 掌上离心机; 5; 4; -1. 40; 真空泵; 7; 7. 41; 震荡仪; 5; 3; -2. 42; 制冰机1; 1; 1. 43; 制冰机2; 1; 1. 44; 组织处理器; 1; 1. 2.2.2主要原辅材料 表2-2建设项目主要原辅材料消耗 序号; 原辅材料名称; 环评用量; 实际用量. 1; 磷酸缓冲液; 1500L; 606L. 2; 异丙醇; 210L; 85L. 3; 抗体; 5000支; 1500支. 4; 75%乙醇; 110L; 50L. 5; Fix and perm buffer (固定破膜缓冲液); 2.5L; 1L. 6; Ficoll(人外周血淋巴细胞分离液); 125L; 50L. 7; Ir; 2700u1; 1000ul. 8; 10x Permeabilization (10倍破膜溶液); 6.5L; 2.6L. 9; Foxp3 kit (100 tests) (转录因子试剂盒); 11盒; 4盒. 10; 194Pt ( 1mM, 100ul ); 21支; 8支. 11; 198Pt ( 1mM, 100ul ); 11支; 4支. 12; BSA (牛血清白蛋白); 11kg; 5kg. 13; 碳酸氢钾; 125g; 51g. 14; EDTA二钠(乙二胺四乙酸二钠); 5g; 2g. 15; 氯化铵; 1032.5g; 430g. 16; 血清; 6.25L; 2.5L. 17; DMSO (二甲基亚砜); 8L; 3.25L. 18; 台盼蓝染液; 6.25L; 2.5L. 19; Fix I buffer (固定缓冲液I); 1L; 0.32L. 20; 1640培养基; 105L; 40L. 21; Percoll (细胞分离液); 5.2L; 1.5L. 22; 胶原蛋白酶IV; 52g; 15g. 23; 透明质酸酶; 2.7g; 0.5g. 24; DNA酶; 80mg; 20mg. 25; 美天旎人肿瘤试剂盒; 53盒; 15盒. 26; 枪头; 若干; 若干. 27; 离心管; 若干; 若干. 2.2.3水平衡图 本项目产生废水为洗衣废水、制纯水废水、实验室废水和生活污水，生产废水（实验室废水、洗衣废水、纯水制备废水）经自建污水设施处理后与生活污水经化粪池处理后一同汇入杭州树康汇泉康复医院有限公司污水处理池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级限值后纳入市政污水管网，最终汇至余杭污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标准后外排。水平衡如下： 图2-1 水平衡图 2.3主要工艺流程及产物环节 图2-2 生产工艺流程图 工艺流程简述： 处理成单细胞悬液：送检样本生物安全柜中处理，组织利用组织处理器处理后，添加各种消化酶，放进摇床孵育，再利用离心机进行离心，处理成单细胞悬液后用细胞计数仪或显微镜计数。血液利用离心机分离、离心处理成单细胞悬液后用细胞计数仪或显微镜计数。 抗体标记细胞：单细胞悬液在生物安全柜中操作，利用涡旋仪、掌上离心机，在冰上配制抗体，进行细胞标记后，利用离心机分离，最后在显微镜下计数送去上机。 复苏样品：冻存样品从液氮罐或液氮柜中取出后，在水浴锅中复苏后，在生物安全柜中操作，利用离心机获得复苏后的单细胞悬液。 冻存样品：多余细胞进行冻存，利用培养基和DMSO配制冻存液，保存在液氮罐或液氮柜中。 样品上机并收集数据：细胞完成标记后，利用质谱流式细胞仪（需要大液氩罐提供氩气）或流式细胞仪进行上机，使用震荡仪混匀样品和试剂。 生信分析数据：在电脑上分析数据。 2.4项目变动情况 项目实施地点、生产工艺和环保治理设施均与环评报告表一致，部分设备暂未到齐，故本次验收为先行验收。 2.5 总量控制 杭州普罗亭医学检验实验室有限公司主要污染物排放总量控制指标为：化学需氧量0.016t/a、氨氮0.002t/a，VOCs0.0036t/a。

表三

3.1 主要污染源、污染物处理和排放 3.1.1 废水 本项目产生废水为洗衣废水、制纯水废水、实验室废水和生活污水，生产废水（实验室废水、洗衣废水、纯水制备废水）经自建污水设施处理后与生活污水经化粪池处理后一同汇入杭州树康汇泉康复医院有限公司污水处理池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级限值后纳入市政污水管网，最终汇至余杭污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标准后外排。 3.1.2 废气 项目产生的大气污染物主要为实验室废气和样品开封处理过程逸散出来的微生物气溶胶。实验室废气收集后经活性炭吸附装置处理，再通过15米高排气筒高空排放。微生物气溶胶从其上部的排风口经高效过滤后直接外排。 3.1.3 噪声 本项目噪声主要来源于实验室项目设备的噪声，企业采取以下措施减少设备噪声对周围环境的影响。 ①项目实验室配备隔声门窗，检测实验时及时关闭门窗； ②加强设备的日常维护，避免设备非正常运行产生噪声。 3.1.4 固体废物 本项目产生的固废主要为：实验室废物、实验室废液、废原料包装物、废活性炭、废反渗透膜、废过滤器、一般包装固废和生活垃圾。废反渗透膜、一般包装固废收集后出售物资回收公司；实验室废物、实验室废液、废原料包装物、废活性炭、废过滤器属于危险废物，经灭活灭菌由收集后委托杭州维康医疗环保有限公司处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

表四

4.1 建设项目环境影响登记表主要结论及备案部门备案决定： 4.1.1建设项目环境影响登记表主要结论 浙江清雨环保工程技术有限公司编制《杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年产金属抗体试剂盒2000 个，单细胞测序150例，年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目环境影响登记表》（2021年3月）的主要结论如下： 综上分析，杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000 例、组织样本2500 例项目符合当地“三线一单”生态环境分区管控方案、土地利用总体规划、城市规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 因此，本项目在该地的实施是可行的。 4.1.2备案部门备案决定 杭州市生态环境局余杭分局的备案意见（余环改备2021-50号）对该项目的环评备案主要内容如下： 杭州普罗亭医学检验实验室有限公司： 你单位于2021年3月30日提交的申请备案的请示、杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目环境影响登记表、杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目环境影响登记表备案承诺书、信息公开情况说明等材料已收悉，经形式审查，符合受理条件，同意备案。 项目投产前，请你单位按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织环保设施竣工验收。 4.1.3本项目环评设施要求及实际落实情况 4-1 环评设施要求及实际落实情况 序号; 环评设施要求; 实际落实情况. 项目选址及建设内容; 该项目属于新建项目，拟建地址位于浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号5幢3层301室。项目总投资1634.3253万元，其中环保投资20万元。建设内容为年检验全血样本10000 例、组织样本2500 例项目。; 已落实。 该项目为新建项目。建设规模、建设地等与环评相符。项目总投资120.66万元，其中环保投资2万元。建设内容为年检验全血样本5199例、组织样本2232 例项目。. 废水; 本项目产生废水为洗衣废水、制纯水废水、实验室废水和生活污水，生产废水（实验室废水、洗衣废水、纯水制备废水）经自建污水设施处理后与生活污水经化粪池处理后一同汇入杭州树康汇泉康复医院有限公司污水处理池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级限值后纳入市政污水管网，最终汇至余杭污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标准后外排。; 本项目产生废水为洗衣废水、制纯水废水、实验室废水和生活污水，生产废水（实验室废水、洗衣废水、纯水制备废水）经自建污水设施处理后与生活污水经化粪池处理后一同汇入杭州树康汇泉康复医院有限公司污水处理池处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级限值后纳入市政污水管网，最终汇至余杭污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标准后外排。 监测日工况条件下，该项目水处理设施出口、树康医院污水纳管口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群检测值均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准的要求。. 废气; 项目产生的大气污染物主要为实验室废气和样品开封处理过程逸散出来的微生物气溶胶。实验室废气经收集后再经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放。微生物气溶胶从其上部的排风口经高效过滤后外排。; 已落实。 项目产生的大气污染物主要为实验室废气和样品开封处理过程逸散出来的微生物气溶胶。实验室废气收集后经活性炭吸附装置处理，再通过15米高排气筒高空排放。微生物气溶胶从其上部的排风口经高效过滤后直接外排。 监测日工况条件下，废气排放出口中非甲烷总烃的排放浓度检测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。上、下风向无组织排放的非甲烷总烃的最高点检测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”中标准的要求，车间外无组织排放的非甲烷总烃的检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值的要求。. 噪声; 厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。树康医院昼间噪声测量值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准的要求。; 已落实。 监测日，厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。敏感点树康医院昼间噪声测量值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准的要求。. 固废; 本项目产生的固废主要为实验室废物、实验室废液、废原料包装物、废活性炭、废反渗透膜、废过滤器、一般包装固废和生活垃圾。废反渗透膜、一般包装固废收集后出售物资回收公司，实验室废物、实验室废液、废原料包装物、废活性炭、废过滤器属于危险废物，经灭活灭菌由收集后委托杭州维康医疗环保有限公司处置，生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。; 已落实。 本项目产生的固废主要为：实验室废物、实验室废液、废原料包装物、废活性炭、废反渗透膜、废过滤器、一般包装固废和生活垃圾。废反渗透膜、一般包装固废收集后出售物资回收公司；实验室废物、实验室废液、废原料包装物、废活性炭、废过滤器属于危险废物，经灭活灭菌由收集后委托杭州维康医疗环保有限公司处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。. 总量 控制; 杭州普罗亭医学检验实验室有限公司主要污染物排放总量控制指标为：化学需氧量0.016t/a、氨氮0.002t/a，VOCs0.0036t/a。; 废水 根据杭州普罗亭医学检验实验室有限公司废水排入污水处理厂排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准；（化学需氧量≤50mg/L，氨氮≤5mg/L），计算得企业废水污染因子环境排放量：废水排放量为315.16吨，化学需氧量年排环境量为0.016吨，氨氮年排环境量为0.002吨，符合总量控制标准（杭州普罗亭医学检验实验室有限公司所年排化学需氧量≤0.016吨/年，氨氮≤0.002吨/年）。 废气 根据废气污染物平均排放速率和废气处理工艺周期，依据“平均排放速率×生产时间”计算得到废气污染物出口排放量。企业年工作时间约440h，VOCS排放总量为0.0036吨/年，符合总量控制标准（本项目年排挥发性有机物VOCS≤0.0036吨）。.

表五

5.1 验收监测质量保证及质量控制： 1、随时掌握监测期间工况情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求。 2、监测分析方法采用国家有关部门颁布（或推荐）的标准分析方法，监测人员经过考核并持有上岗证。 3、样品采集、运输、保存参照《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做质控样品和平行双样等。 4、监测数据严格实行三级审核制度。 5.2 监测分析方法 序号; 类别; 监测项目; 分析方法; 分析方法标准号或来源. 1; 废水监测; pH值; 笔式酸度计; HJ 1147-2020. 2; 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 3; 悬浮物; 重量法; GB 11901-1989. 4; 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 粪大肠菌群; 酶底物法; HJ 1001-2018. 6; 废气监测; 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ 604-2017. HJ 38-2017. 7; 噪声监测; 厂界噪声; 声级计法; GB 12348-2008. 5.3 监测仪器 序号; 仪器型号; 仪器名称; 仪器编号; 是否检定/校准. 1; KHCOD-100; COD自动消解回流仪; EQ-53; 是. 2; /; 笔试酸度计; EQ-237; 是. 3; 新型SSM-6; 多练过滤器; EQ-50; 是. 4; 722S; 分光光度计; EQ-40; 是. 5; SHP-150; 生化培养箱; EQ-260; 是. 6; MH1200-B; 全自动大气采样器; EQ-8; 是. 7; YQ3000-C型; 全自动烟尘（气）测试仪; EQ-193; 是. 8; GC-9790A; 气相色谱仪; EQ-125; 是. 9; AWA5688型; 多功能声级计; EQ-151; 是. 5.4废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中按照总体水样数量，采集了一定比例的平行样；实验室分析过程都会使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等方法，并对质控数据分析。 5.5废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。 5.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 在进行现场测量噪声前，对声级计进行校准是否符合小于等于0.4分贝的要求；测量前后对声级计的灵敏度也需要相应的测定，测量前后灵敏度大于0.5分贝的话，则数据无效。

表六

6.1验收监测内容： 表6-1 监测内容表 监测内容; 测点位置名称; 监测项目; 监测频次. 废水; 水处理设施出口★I; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群; 监测1周期/天， 4次/周期， 有效监测两天. 树康医院污水纳管口★J. 废气; 废气排放进口◎A; 非甲烷总烃; 监测1周期/天， 3次/周期， 有效监测两天. 废气排放出口◎B. 上风向无组织监控点○E; 非甲烷总烃; 监测1周期/天， 3次/周期， 有效监测两天. 下风向无组织监控点○F. 下风向无组织监控点○G. 下风向无组织监控点○H. 车间外○C. 树康医院○D. 噪声; 厂界东▲1; 厂界噪声; 每天昼间监测2次/周期，有效监测两天. 厂界南▲2. 厂界西▲3. 厂界北▲4. 树康医院△5; 声环境. 注：★为废水采样点，◎为有组织废气采样点，○为无组织废气采样点，▲为噪声检测点，△为敏感点噪声检测点。

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间气象条件符合监测要求，监测期间满足生产负荷≥75%的监测工况要求，因此监测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收监测期间气象参数见表7-1，验收监测期间生产负荷见下表7-2。 表7-1 验收监测期间气象参数 日期; 风向; 风速 m/s; 气温 ℃; 大气压kPa; 天气状况. 2021.12.06; 西风; 2.0~2.4; 10.9~18.4; 101.6~102.1; 晴. 2021.12.07; 西风; 2.1~2.4; 11.1~17.1; 101.5~101.8; 晴. 表7-2 验收监测期间生产负荷 产品名称; 环评设计年检验量（例）; 实际设计年检验量（例）; 实际日检验量（例）; 监测日检验量. 2021.12.06; 2021.12.07. 全血样本; 10000; 5199; 17.33; 13; 13. 组织样本; 2500; 2232; 7.4; 6; 6. 生产负荷; 75%及以上. 注：本项目年工作日为300天。. 7.2验收监测结果： 7.2.1废水 （1）监测结果 废水监测结果见表7-3。 表7-3 废水监测结果 采样点位; 项目名称及单位; 检测结果; 限值; 达标情况. 第一周期（2021.12.06）; 第二周期（2021.12.07）. 水处理设施出口I; pH值; 8.2; 8.1; 8.2; 8.4; 8.4; 8.2; 8.0; 8.2; 6~9; 达标. 化学需氧量; 142; 154; 134; 126; 148; 115; 139; 121; 250; 达标. 悬浮物; 24; 19; 20; 27; 22; 27; 18; 16; 60; 达标. 氨氮; 12.5; 13.4; 11.8; 12.7; 10.9; 12.3; 11.3; 10.5; 45; 达标. 粪大肠菌群; 1.5×103; 1.3×103; 2.0×103; 1.9×103; 2.2×103; 1.5×103; 2.8×103; 1.8×103; 5000; 达标. 树康医院污水纳管口J; pH值; 7.4; 7.5; 7.5; 7.3; 7.4; 7.3; 7.4; 7.5; 6~9; 达标. 化学需氧量; 177; 195; 171; 186; 203; 189; 177; 182; 250; 达标. 悬浮物; 48; 41; 46; 51; 45; 50; 42; 48; 60; 达标. 氨氮; 19.6; 23.0; 21.3; 22.7; 23.6; 21.7; 20.3; 23.2; 45; 达标. 粪大肠菌群; 6.9×102; 5.0×102; 6.2×102; 5.9×102; 5.1×102; 4.4×102; 6.9×102; 5.0×102; 5000; 达标. 注：pH单位为无量纲，粪大肠菌群单位为MPN/L，其他废水浓度单位为mg/L。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，该项目水处理设施出口，树康医院污水纳管口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群检测值均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准的要求。 7.2.2 废气 1）有组织排放 （1）监测结果 废气监测结果见表7-4。 表7-4 有组织排放废气监测结果 采样 点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一周期（2021.12.06）; 第二周期（2021.12.07）. 废气排放进口◎A; 标干流量; 4426; 4307; /; /. 非甲烷总烃产生浓度; 7.02; 6.56; 6.49; 7.19; 7.43; 7.28; /; /. 非甲烷总烃产生速率; 0.0311; 0.0290; 0.0287; 0.0310; 0.0320; 0.0314; /; /. 废气排放出口◎B; 标干流量; 4302; 4179; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; 1.94; 1.88; 1.77; 1.90; 2.06; 1.93; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; 8.35×10-3; 8.09×10-3; 7.61×10-3; 7.94×10-3; 8.61×10-3; 8.07×10-3; 10; 达标. 注：废气排放浓度单位为mg/m3；废气排放速率单位为kg/h。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，废气排放出口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放二级标准的要求。 2）无组织排放 （1）监测结果 无组织排放废气监测结果详见表7-5。 表7-5无组织排放废气监测结果 采样点; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一周期（2021.12.06）; 第二周期（2021.12.07）. 上风向E; 非甲烷总烃; 0.77; 0.87; 0.75; 0.82; 0.89; 0.80; 4.0; 达标. 下风向F; 非甲烷总烃; 0.96; 1.03; 1.07; 1.01; 0.94; 0.99; 4.0; 达标. 下风向G; 非甲烷总烃; 0.92; 1.03; 1.10; 1.03; 1.07; 1.00; 4.0; 达标. 下风向H; 非甲烷总烃; 0.99; 1.03; 0.96; 0.92; 0.98; 1.09; 4.0; 达标. 车间外C; 非甲烷总烃; 1.32; 1.16; 1.21; 1.34; 1.29; 1.19; 20; 达标. 树康医院D; 非甲烷总烃; 0.53; 0.65; 0.58; 0.65; 0.50; 0.63; /; /. 注：浓度单位为mg/m3。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，上、下风向无组织排放的非甲烷总烃的最高点检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”中标准的要求。车间外无组织排放的非甲烷总烃检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的特别排放限值的要求。 7.2.3 噪声 （1）监测结果 噪声监测结果见表7-6。 表7-6 厂界噪声监测结果 检测点位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一周期（2021.12.06）; 第二周期（2021.12.07）. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 厂界东; 52; 53; 53; 52; 60; 达标. 厂界南; 50; 51; 51; 52; 60; 达标. 厂界西; 51; 50; 52; 50; 60; 达标. 厂界北; 52; 52; 52; 50; 60; 达标. 树康医院; 49; 49; 48; 50; 60; 达标. 注：噪声单位为dB(A)。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。树康医院昼间噪声测量值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准的要求。 7.2.4污染物排放总量核算 废水 根据杭州普罗亭医学检验实验室有限公司废水排入污水处理厂排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准；（化学需氧量≤50mg/L，氨氮≤5mg/L），计算得企业废水污染因子环境排放量：废水排放量为315.16吨，化学需氧量年排环境量为0.016吨，氨氮年排环境量为0.002吨，符合总量控制标准（杭州普罗亭医学检验实验室有限公司所年排化学需氧量≤0.016吨/年，氨氮≤0.002吨/年）。 废废气 根据废气污染物平均排放速率和废气处理工艺周期，依据“平均排放速率×生产时间”计算得到废气污染物出口排放量。企业年工作时间约440h，VOCS排放总量为0.0036吨/年，符合总量控制标准（本项目年排挥发性有机物VOCS≤0.0036吨）。 7.2.5工程建设对环境的影响 杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目符合当地总体规划，符合国家的产业政策，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，当地环境质量仍能维持现状。检测结果与环评的预估一致，基本对环境无影响。

表八

8.1验收监测结论： 8.1.1环境保护设施调试效果 8.1.1.1废水污染物排放评价 监测结果显示：水处理设施出口，树康医院污水纳管口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群检测值均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准的要求。 8.1.1.2大气有组织污染物排放评价 监测结果显示：废气排放出口中非甲烷总烃的排放浓度检测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。 8.1.1.3大气无组织污染物排放评价 监测结果显示：上、下风向无组织排放的非甲烷总烃的最高点检测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”中标准的要求，车间外无组织排放的非甲烷总烃的检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值的要求。 8.1.1.4噪声污染物排放评价 监测结果显示：厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。树康医院昼间噪声测量值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准的要求。 8.1.1.5固体废物 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 目前实际产生量; 处置情况. 1; 废反渗透膜; 纯水制备; 一般废物; /; 0; 0; 物资回收单位回收利用. 2; 一般包装固废; 原料拆包; 一般废物; /; 0; 0.05. 3; 实验室废物; 实验、检 测过程; 危险废物; HW01、831-003-01; 3; 2; 灭菌灭火委托杭州维康医疗环保有限公司处理. 4; 实验室废液; 实验、检 测过程; 危险废物; HW49 、900-047-49; 2.3; 0.9. 5; 废原料包装物; 原料拆包; 危险废物; HW49、900-041-49; 0.05; 0.03. 6; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49、900-041-49; 0; 0. 7; 废过滤器; 废气过滤; 危险废物; HW02、276-005-02; 0; 0. 8; 生活垃圾; 员工生活; 一般废物; /; 3.75; 3; 环卫部门清运. 8.1.2综合结论 杭州普罗亭医学检验实验室有限公司年检验全血样本10000例、组织样本2500例项目已办理环评、审查等手续。污染防治措施基本按照环评及审查意见要求组织落实。验收监测结果显示：该项目厂界东、南、西、北侧、树康医院昼间噪声测量值、废水污染物、大气有组织污染物、厂界大气、车间外、树康医院无组织污染物均符合污染物相关排放标准。据此，认为本报告可用于提请建设项目环境保护设施竣工验收。 8.1.3 后续环保管理工作 （1）将健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。 （2）将加强废气污染防治，确保废气达标排放。 （3）将加强废水污染防治，确保废水达标排放。 （4）将加强噪声污染防治，降低噪声污染，确保噪声达标。项目在运行期间，将按环评批复要求。 （5）将加强固体废物的储存管理，防治二次污染事故发生。危险废物的处理处置将严格按照相关规定执行。 （6）将依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，将依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。